1. OBJETIVO

Estabelecer critérios mínimos para avaliação dos métodos analíticos oficiais do MAPA.

2. APLICAÇÃO

Métodos químicos, físicos e físico-químicos de análise.

3. ABRANGÊNCIA

Todos os métodos oficiais do MAPA químicos, físicos e físico-químicos.

4. DEFINIÇÕES

-Limite de detecção: é o menor valor de concentração do analito que pode ser detectado pelo método.LDM é o limite de detecção do método e é definido como a concentração mínima medida e declarada com 95-99% de confiança de que a concentração do analito é maior que zero.

-Limite de quantificação: é a menor concentração do analito que pode ser determinada com um nível aceitável de precisão e exatidão (LQ).

-Exatidão: é a concordância entre o resultado de um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente verdadeiro. Para avaliar a exatidão de um método, os processos utilizados podem ser: uso de materiais de referência, comparações laboratoriais e realização de ensaios  de recuperação.

-Precisão: é um termo utilizado para avaliar a dispersão dos resultados entre ensaios independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, em condições definidas. As duas formas mais comuns de expressá-las são por meio da repetitividade e a reprodutividade.

-Repetitividade: é o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mesmo mensurando, efetuadas sob as mesmas condições de medição, ou seja, mesmo analista, mesmo equipamento, mesma amostra, mesmo local e repetições em curto espaço de tempo.

-Reprodutividade: é o grau de concordância entre os resultados de medições de um mesmo mensurando sob condições variadas de  medição.

-Robustez: mede a sensibilidade que o método apresenta face a pequenas variações. Estas variações podem ser, por ex. tempo de aquecimento, pH.

-Linearidade da resposta: É a obtenção de resultados de testes diretamente proporcionais a concentração do elemento na amostra, dentro de uma certa faixa de quantificação; sendo verificado se, dentro da faixa de concentração estipulada, a resposta do analito é linearmente proporcional a sua concentração.

- Faixa de trabalho: é o intervalo compreendido pela concentração maior e a menor do analito em uma amostra (incluindo estas próprias concentrações), na qual fique demonstrado que o procedimento analítico tem um nível adequado de exatidão, precisão e linearidade da resposta.

- Valores aberrantes: são valores afastados do valor médio que não são considerados na avaliação estatística.

5. Desenvolver um procedimento operacional para a avaliação preenchendo a tabela abaixo conforme a aplicabilidade no método.

|  | Métodos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qualitativo | Semiquantitativo | Quantitativo |
| Exatidão (Recuperação) |  |  |  |
| Repetibilidade |  |  |  |
| Robustez |  |  |  |
| Reprodutividade |  |  |  |
| Linearidade da resposta |  |  |  |
| Limite de detecção |  |  |  |
| Limite de quantificação |  |  |  |

6. Executar os experimentos para a avaliação.

Executar experimentos de acordo com os procedimentos descritos no método oficial de análise. Utilizar os valores obtidos nos experimentos nos cálculos estatísticos.

7. CÁLCULOS ESTATÍSTICOS

## 7.1 Limite de Detecção - LD

Para estabelecer o LD, normalmente  é suficiente fornecer uma indicação do nível em que a detecção do analito começa a ficar problemática, ou seja, pode-se considerar:

LD como sendo 3.s, onde s = desvio padrão amostral das observações:

s=s2

s2=i=1nXi−X2n−1=SQTn−1

Considera-se um nº mínimo de 7 observações. As observações são feitas em uma amostra contendo um nível do analito que estima-se ser o menor  teor mensurável pelo método.

A fórmula geral LDM é:

LDM= t (n-1;1-) .s

onde

t (n-1;1-) = t de Student

Considerando 7 replicatas, temos 7-1=6 graus de liberdade e t para um nível de confiança de 99% é 3,143

## 7.2 Limite de Quantificação - LQ

Pode ser considerado como sendo a concentração do analito correspondente a 10.s

## 7.3 Exatidão

Uma forma de avaliar a exatidão do método é através do cálculo do erro relativo, expresso em percentagem, através da expressão:

ER=Xlab−XvXv×100

Onde

X lab = valor obtido experimentalmente ou média aritmética de valores obtidos

Xv= valor aceito como verdadeiro (ou valor certificado do MRC)

### 7.4 Repetitividade

Os cálculos são feitos a partir da diferença entre cada dois resultados (duplicatas), isto é calculando-se a amplitude das observações. A partir daí calcula-se a média das amplitudes e a partir desse valor médio, calcula-se o desvio padrão estimado da repetitividade:

σr=Rd2

Onde

d2 = 1,128 ( fator de tabela para duas medições)

R = média das amplitudes

Então a repetitividade será:

r = 2,77 σr

# 7.5 Reprodutividade

Deve-se obter resultados alterando-se fatores como analistas, dia de análise, equipamentos, e inicialmente, calcula-se a média entre os resultados que não se considera em reprodutividade, isto é medições feitas por um mesmo analista em duplicata. A partir daí calcula-se o desvio padrão das médias calculadas (sr ). A reprodutividade então é calculada:

R=1,96×sr×2

O desvio padrão das médias calculadas também pode ser calculado da seguinte maneira:

sr=R

Onde

R= amplitude das médias

### Outros parâmetros de desempenho analítico

7.6 Linearidade

Será verificada analisando em triplicata soluções padrão com 5 ou mais concentrações diferentes, dispostas em um intervalo estabelecido pela faixa de trabalho.Os valores encontrados para a confecção da curva analítica devem estar livres de valores aberrantes. A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos resultados dos ensaios em função da concentração do analito ou então calculados a partir da equação da regressão linear, pelo método dos mínimos quadrados. Deve ser pela equação da reta:

R2>0,90

R2=1−Y−Y'2Y−Y2

Para se determinar a equação de regressão linear Y=f(X) utiliza-se o método dos mínimos quadrados.

Y=β0+β1X

Onde

β1=XY−(X)(Y)/nX2−(X)2/n

β0=Y−β1X

7.7 Teste de Dixon para valores aberrantes.

1° Ordenar os valores das observações em ordem crescente.

2° Supor a hipótese de que o menor valor x1 ou o maior valor xn são suspeitos como valores aberrantes.

3° Selecionar o risco desejado de falsa rejeição a 1% ou 5%.

4° Calcular as seguintes equações de acordo com o número de observações:

| n | Razão | Se xn é suspeito | Se x1 é suspeito |
| --- | --- | --- | --- |
| 3  n  7 | 10 | (xn – xn-1)/(xn – x1) | (x2 – x1)/(xn – x1) |
| 8  n  10 | 11 | (xn – xn-1)/(xn – x2) | (xn – x1)/(xn-1 – x1) |
| 11  n  13 | 21 | (xn – xn-2)/(xn – x2) | (x3 – x1)/(xn-1 – x1) |
| 14  n  25 | 22 | (xn – xn-2)/(xn – x3) | (x3 – x1)/(xn-2 – x1) |

5° Comparar as razões calculadas com os valores da tabela abaixo:

| n | Valores Críticos |  | n | Valores Críticos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5% | 1% |  | 5% | 1% |
| 3 | 0,970 | 0,994 | 22 | 0,468 | 0,544 |
| 4 | 0,829 | 0,926 | 23 | 0,459 | 0,535 |
| 5 | 0,710 | 0,821 | 24 | 0,451 | 0,526 |
| 6 | 0,628 | 0,740 | 25 | 0,443 | 0,517 |
| 7 | 0,569 | 0,680 | 26 | 0,436 | 0,510 |
| 8 | 0,608 | 0,717 | 27 | 0,429 | 0,502 |
| 9 | 0,504 | 0,672 | 28 | 0,423 | 0,495 |
| 10 | 0,530 | 0,635 | 29 | 0,417 | 0,483 |
| 11 | 0,502 | 0,605 | 30 | 0,412 | 0,483 |
| 12 | 0,479 | 0,579 | 31 | 0,407 | 0,477 |
| 13 | 0,611 | 0,697 | 32 | 0,402 | 0,472 |
| 14 | 0,586 | 0,670 | 33 | 0,397 | 0,457 |
| 15 | 0,565 | 0,647 | 34 | 0,393 | 0,462 |
| 16 | 0,546 | 0,627 | 35 | 0,388 | 0,458 |
| 17 | 0,529 | 0,610 | 36 | 0,384 | 0,454 |
| 18 | 0,514 | 0,594 | 37 | 0,381 | 0,450 |
| 19 | 0,501 | 0,580 | 38 | 0,377 | 0,446 |
| 20 | 0,489 | 0,567 | 39 | 0,374 | 0,442 |
| 21 | 0,478 | 0,555 | 40 | 0,371 | 0,438 |

6º Caso o valor calculado seja maior que o valor tabelado, então a hipótese da suposição do valor aberrante é verdadeira e o valor deve ser rejeitado.

8. REGISTROS

8.1 Todo o procedimento deve ser registrado em relatório para cada ensaio.

8.2 O relatório deve conter, no mínimo:

- identificação do ensaio e matriz(es);

- identificação do responsável pela avaliação e cargo;

- introdução;

- material e método;

- justificativa dos requisitos avaliados no item 5;

- especificações necessárias para cada requisito;

- registros dos dados brutos;

- análise dos dados;

- conclusão.

8.3 Todas as folhas devem ser rubricadas pelo responsável pela avaliação

9. FONTES

RANGEL, C.S., Curso de Introdução a Estatística Aplicada à Validação de Ensaios, São Paulo, 2003, 94p.

MONTEIRO, A., Curso de Estatística Básica Aplicada ao Laboratório, Salvador, 2001, 93p.

INMETRO – Orientações Sobre Validação de Métodos de Ensaios Químicos, DOQ-CGCRE-009, Revisão 01, Março de 2003.

ABRANTES, S. M. P., Curso de Qualidade Analítica e Medições na Análise Físico-química de Alimentos, Rio de Janeiro 2003, 15p.